{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,5,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["郁南县村卫生站“心电一张网”服务体系信息化系统服务"]
["序号","服务","参数.用途","数量","单价","总价"]
[1,"心电服务器","1.用于运行心电网络服务器软件；\n2.每套心电网络系统仅需配置一套心电网络服务器；\n3.支持局域网、专网和互联网，可选择实体服务器或使用云服务器；\n4.16核64G，2T硬盘，如果云服务器还要提供公网IP以及互联网带宽10M；\n5.云服务器服务期为5年；",1]
[2,"心电数据查询模块","1.要求采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性。兼顾信息技术的发展趋势，注重系统的健壮性和未来扩展功能；\n2.要求该系统的建立能真正实现资源共享，提高工作效率，集中管理和资源合理充分利用；\n3.要求系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限；\n4.心电信息管理系统实现医院心电图等电功能检查的信息化、自动化和规范化，心电图检查实现流程优化、操作简单、无纸化、诊断处理自动化、报告图文多样化；\n5.系统能完成心电图检查的心电图采集、自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据等，并与医院的其它信息系统无缝集成；\n6.心电检查的检查数据直接通过网络发送至心电服务器；\n7.心电图判读工作站负责处理所有心电检查设备发送过来的心电图，并发出报告。\n8.临床医生通过临床医生工作站浏览心电图报告；\n9.支持心电图数据存储为XML、DICOM、PDF、JPG、BMP等数据；\n10.具有存储静态心电图、动态心电图数据功能，数据必须是全息全程的原始数据，实现独立波形数据分析诊断；\n11.可与第三方平台（如 HIS 系统 EMR系统等）的系统对接，实现患者信息的查询或登记、心电图报告的回传；",1]
[3,"心电数据存储管理模块"]
[4,"心电中心大屏"]
[5,"医共体数据交换接口子系统","1.结合场景和村医系统互联互通；\n2.下乡体检及随访场景中和公卫平台互联互通；\n3.和居民端小程序互联互通实现居民及时查看心电报告；\n4.和公卫现有的体检、村医一体化融合使用。村医系统开一心电申请单，可以同步到村所对应的心电设备，并对改申请单进行心电检测，所有接口费用；",1]
[6,"心电图判读工作站（静态）","1.处理静态心电图报告，实现静态心电图数据的分析和报告发布；\n2.软件具有心电图测量尺、平行尺、放大镜；具备导联交换功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，通过软件直接矫正，无需重复采集；\n3.软件能够直接显示心电图机上的自动分析结论，并提供编辑修改功能。同时提供分析结果重置功能；\n4.可手动调整QRS波测量特征点，测量数据将自动更改；\n5.心电图报告支持图片签名，确保出具报告的严肃性及合法性；\n6.软件支持≥5种QTc校正公式；支持输出PDF、JPEG、BMP、PNG、DICOM、FDA-XML、SCP、BKG等多种格式；",1]
[7,"十二导心电一体机","1.ECG输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集.同步打印；\n2.导联：支持标准 Nehb.Cabrera导联体系；\n3.共模抑制比：>120dB(交流滤波开启)；\n4.输入电流：≤0.01µA；\n5.显示屏：≥10英寸，屏幕支持0~90度翻转，屏幕背景网格显示；\n6.具备信号质量检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量；\n7.支持5~300秒波形记录、冻结与回放；\n8.内置热敏打印机，支持宽度≥210mm的热敏卷纸和热敏折叠纸，可同步打印12×1格式的心电图报告；\n9.支持外接USB打印机和无线网络打印机，通过A4纸打印心电图报告，支持在无网格纸上打印网格；\n10.支持打印前预览完整的心电图报告；\n11.支持≥5种QTc校正公式；\n12.具有联网功能，支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HL7通用标准协议接入医院的信息化系统；\n13.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑实现设备数据的查看及打印；\n14.交直流两用，内置可充电电池，电池容量需≥5100mAh；\n15.主机使用年限：≧10年",50]
[8,"十二导静态心电采集设备：数字化心电工作站（网络版）","1.支持同步12导联和9导联采集模式；\n2.采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种采集方式；\n3.输入阻抗：≥50MΩ；\n4.共模抑制比：>120dB（开启交流滤波时）；\n5.输入回路电流：≤0.01μA；\n6.噪声电平：≤15μV（峰峰值）；\n7.定标电压：1 mV误差范围±2%；\n8.支持Windows.Android操作系统；\n9.增益：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；\n10.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；\n11.心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值；\n12.具有自动记录和手动记录模式两种方式，自动记录时长可配置；\n13.历史病案对比功能，支持设置对比病案的增益.纸速.格式等，方便观察患者前后心电图的变化；\n14.支持通过外接身份证阅读器获取患者信息；\n15.具备Worklist和HL7功能，主动获取待检查患者信息；\n16.支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HTTP等通用标准协议接入医院的信息化系统；\n17.具备12×1、6×2、6×2+1R、3×4+1R、3×4+3R、9×1、6+3、6+3+1R、3×3+1R、3×3+3R等不少于10种显示格式；\n18.设备使用期限：≥10年",116]
[9,"数据显示及图像采集","一.屏幕\n尺寸：10.4 英寸以上\n二.处理器\nCPU:4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.9GHz或以上\n三.内存\n机身内存（ROM）:128 GB或以上\n运行内存（RAM）:8 GB\n四.摄像头\n后置摄像头:500 万像素高清摄像头或以上\n前置摄像头：500 万像素高清摄像头或以上",135]
[10,"配套打印机","支持A4黑白 \n打印/复印/扫描\n支持无线网络打印\n双面打印",116]
[11,"随行专网","支持4G网络；\n≥1个百兆LAN网口；\nWIFI频段：2.4GHz；\nWIFI协议：802.11b/g/n/ac/ax；\n无线速率：DL：150Mbps；UL:50Mbps；\n2年服务时间；\n满足医共体内外网使用；",166]